维修服务

1、机器名称：呼吸机

规格型号：德国Draeger Evita XL

故障描述：混合器失灵报警；氧监测失灵报警

维修项目：空气红宝石阀故障，需更换

2、机器名称：新生儿黄疸治疗箱

规格型号：宁波戴维XHZ

故障描述：机器传感器报警

维修项目：更换传感器

3、机器名称：高频电刀

规格型号：美敦力Force FX

故障描述：开机自检通过，工作时出现150,151代码

维修项目：更换扼流圈x2个，功率管x1个，继电器x1个

4、机器名称：血透用水处理系统

规格型号：德国劳饵R0 DiaII 2450

服务项目：对水处理系统进行化学消毒

5、机器名称：多普勒胎心音检测仪

规格型号：日本TOITU  FD-390

故障描述：机器探头无法听取胎心音

维修项目：更换探头外壳和晶体

6、机器名称：恒温培养箱

规格型号：长春博研 FYQ

故障描述：机器无法开机，无法使用

维修项目：维修控制板，更换水温传感器

7、机器名称：大容量脱水机

规格型号：德国徕卡 Peloris

故障描述：机器运行报警，液位传感器无法监测液位，无法使用

维修项目：更换液位传感器LLS

8、机器名称：全自动五分类血液分析仪（不带网织红血球）

规格型号：希森美康 XT-1800i

故障描述：机器运行报警，报压力错误

维修项目：更换压力膜片

9、机器名称：便携式心电监护仪

规格型号：宝莱特 AnyView A2

故障描述：机器测量血压读取数据时白屏，机器死机后重启

维修项目：电源板电压不稳定，更换电源板