中医经络检测仪技术参数
技术参数

1、核心技术参数
1.1 USB标准：USB2.0及以上；
1.2供电：直流5V；
1.3输出电压：直流2.6V～5V；
1.4输入电流: 2µA～40µA；
▲1.5穴位生物电阻: 10Ω～2MΩ（10Ω～200万Ω）；(需提供第三方检测报告证明)
▲1.6检测精度: 经络值误差≤±2；(需提供第三方检测报告证明)
▲1.7重复性: 重复测量误差≤±2；(需提供第三方检测报告证明)
▲1.8 符合性误差要求±2。(检测仪稳定性，需提供第三方检测报告证明)
2、软件功能
2.1穴位生物电取值：可进行上肢腕关节和下肢踝关节附近各原穴和四个经脉穴位的生物电阻值检测，取穴完成发出“嘟”声，并显示下一穴位名称和方位。
2.2数据传输：开放数据协议端口，可将取到的穴位点生物电值组合规律上传至数据库进行分析比对，按统计学原理返回穴位点经络值。
2.3报告生成：可根据数据库返回经络值依据组合规则生成报告。
2.4整体判读：需包含：经络能量指标、新陈代谢指标、精神状态指数、筋骨气血指数、甲状腺指数、自律神经指数等。
▲2.5机能报告：可准确反映受测者各大系统功能状态：呼吸系统、消化系统、心脏血管系统、内分泌系统、肝功能、肾功能、免疫系统、抗氧化指数。(需提供第三方检测报告证明)
▲2.6经络值：可以数值的形式反映12经络的虚实状况，每条经络有经络值数值标准，符合性误差要求±2。(需提供第三方检测报告证明)
▲2.7气血诊断：以五行气血图反映五行气血状况。误差±3。(需提供第三方检测报告证明)
▲2.8阴阳诊断：以阴阳分析图，反映12经脉阴阳状况。误差±3。(需提供第三方检测报告证明)
2.9一般分析：生成对应症状及12经脉虚实状况；可提供健康报告，具有自定义修改功能。
2.10其他要求：可提供对应足疗按摩建议、针灸穴位建议、经络按摩建议等。
二、保修期：≥2年
