单人无菌室技术参数
技术参数

1、★ 具有国家药监局颁发的《单人无菌室》医疗器械注册证和医疗器械生产许 可证；

2、该器械尺寸：长*宽2.3*1.1米(±10%),高度可根据门框净高和对内部空间

的需求进行现场调节，装有静音脚轮可在病房内外随意移动，尺寸为定制款。

3、空气净化消毒等级： IS05  级，即百级；(提供权威机构检测报告)。

4、空气洁净度预判断：控制系统自带激光传感空气质量监测仪，可实时显示粒 径在0.5、2.5μm 的尘埃数量并实时预判断罩内洁净度(百、千、万)等级。

5、控制方式：≥4.3英寸智能电脑触控液晶屏控制器(带遥控),电源开关、杀 菌、照明、风机高中低三挡触控遥控可调。

6、显示方式：内置传感器可精确显示罩内温度范围：1-100℃、湿度范围：0-100%、 空气污染(优、良、差)等级、紫外线灯和过滤系统累计工作时间及寿命剩余显  示、一键开机智能更换合理档位，可显示时间可报警等。

7、▲过滤吸附装置：整块无拼接大尺寸H14 高效过滤器、框式中效、袋式中效  过滤器、光触媒便携式尼龙网可插拔初效过滤器、活性炭包、洁净区维持正压， 无洁净死角，四级过滤保证空气洁净度，内部可视观察窗可见过滤装置，床尾进 风口初效过滤网为高密度尼龙网可反复清洗使用，方便护理人员清洗节约科室成 本。

8、高效过滤器完整性：高效过滤器及其框架的连接处的漏过率≤0.002%;(提供 权威机构检测报告)

9、消毒床罩内沉降菌：≤1个CFU/平皿；(提供权威机构检测报告)。

10.  噪音与风机：实测噪音≤49dB(德国进口 EBM  风机)噪音低、使用寿命长； (提供权威机构检测报告)。

11、风速风量可调节：风速0.15-0.35m/s 、高中低三档可调节风量600-1200m³; 围帘内维持正压、自净时间≤5分钟。

12、★双照明和杀菌：配有患者单独控制的LED 阅读灯、护理人员室外触摸控制的护理专用LED 灯，照度≥300L。配有紫外线杀菌灯，可对罩内实物消毒，紫外线1小时强制关闭设计，紫外线灯与照明灯安全互锁功能，防止紫外线灯误开伤人。

13、▲自然菌消亡率：≥94%;(提供权威机构检测报告)。

14、▲白色葡萄球菌灭杀率：≥99.99%;(提供权威机构检测报告)。

15、紫外线泄漏量：<1μw/cm²;  (提供权威机构检测报告)。

16、臭氧泄漏量：<0.003mg/m³;  (提供权威机构检测报告)。

17、▲备用应急开关：在主控制面板发生故障时可启动应急开关，不耽误患者和 临床使用。
二、保修期：≥3年

恒温水浴箱技术参数
技术参数

1、带定时功能键的数显微电脑控制，操作更方便。

2、高精度控温仪控温，高灵敏度铂电阻传感器控温精确可靠。

3、采用优质304不锈钢内胆，制作整体完整，造型新颖美观。

4、电源电压：220V 50HZ

5、输入功率：1050W

6、控制范围：RT+5℃~99℃

7、温度分辨率：±0.1℃

8、温度波动度:±0.5℃

9、工作环境温度：5℃~40℃

10、定时范围：1～999Minutes

11、内胆尺寸 (mm):W×D×H 450x300x190 

12、外形尺寸 (mm):W×D×H 620x380x280

13、容积：22L

14、内胆、外壳全部不锈钢

二、保修期：≥1年

