血骨髓细胞形态学图文系统

（含生物显微镜）技术参数
技术参数

▲1、调焦：通过载物台上/下移动实现调焦，行程30mm，粗调焦9.33mm/转，微调0.1mm/转,同 轴粗微调焦设计，再定焦功能； 

▲2、主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明； 

▲3、主机带液晶屏状态显示：ECO模式、LIM功能、物镜名称、物镜倍率、光强状态。 

4、光强度管理（LIM）功能：可以自动记忆并再现每个物镜的光强度水平。 

5、目镜筒：三目观察筒，三挡分光，100观察，80拍照：20观察：100拍照，视场数22； 

6、物镜：

平场消色差4X物镜（N.A.≥ 0.10，WD≥ 30.0） 

平场消色差10X物镜（N.A. ≥0.25，WD≥ 10.5） 

平场消色差20X物镜（N.A. ≥0.40,WD≥1.2） 

平场消色差40X物镜（N.A. ≥0.65,WD ≥0.56） 

平场消色差100X物镜，油镜（N.A.≥ 1.25 Oil WD ≥0.20 ） 

7、2000万分辨率数码相机 

7.1 芯片大小：1/1.7" 

7.2 分辨率 2000万分辨率，采集像素：4000×3000 

7.3 曝光时间50us-10s 

7.4 增益：1-10X 

7.5 采集速度：20FPS@ 4000×3000 

7.6 A/D 转换12bit 

7.7 读出噪声2.5e- 

7.8 满阱容量12000e 

7.9 动态范围74db, 4800:1 

7.10 QE峰值67% 

7.11 数据接口USB3.0 

7.12 图像分析处理软件，含测量分析功能  
二、保修期：≥5年

