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一、技术参数
等离子主机
1、工作环境：工作温度10℃-40℃，相对湿度≤80%，大气压力700hPa-1060hPa
2、存放环境：温度-20℃~+55℃，相对湿度≤93%，大气压力700hPa~1060hPa
3、显示屏：真彩触摸屏幕，显示清晰，调整方便，尺寸：5inch 分辨率：800×480
4、自检功能：开机自检，自动检测连接状态
5、主机功能按键：设置消融或凝血功能和档位
6、自动识别功能：根据电极种类确定基础档位
7、基本频率：100kHz
8、输出电压范围：0-300Vrm@100kHz
9、最大输出功率：400W@100KHz
10、保护类型：I类设备，防除颤BF型
11、重量：＜10kg
12、防水等级：IPX0
13、消融和切割档位：1-9档
14、凝血档位：1-2档
15、工作时间设定功能：设置定时输出周期，可在1-99秒范围设置工作时间
16、控制方式：脚踏控制和手柄带按钮的电极可在同一手术中使用，但不能同时触发使用
17、运行模式：运行10S,间歇10S
18、输入范围：~220v
19、切割温度：40-70℃
20、等离子刀头靠近金属时，刀头停止并切断能量供应
脚踏开关
1、按键功能：具备消融、凝血及消融档位调整3个功能
2、防水等级：IPX8 
手柄
1、功能按键：具备消融、凝血及消融档位调节3个功能键
2、▲ 安全功能：防误触，消融档位调节按键自动上锁
3、锁定功能：按键互锁，主动按键启动后，其他按键按下无效
4、防水功能：按键防水，浸没在盐水中，不会激活任意功能
二、保修期：≥2年
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