静脉腔内射频闭合发生器技术参数及配置清单
一、技术参数：
[bookmark: _GoBack]1、用途：用于为静脉腔内射频闭合导管提供受控的射频能量，适用于下肢浅静脉曲张的射频治疗（限于浅静脉系统的大隐静脉、小隐静脉及其穿通支）。射频发生器测定并显示射频输出的射频输出功率，负载阻抗，和射频传输的持续时间。射频发生器可同时与设备中的传感器连接以便在射频传输时持续显示测定的温度。
2、设备类型
Ⅰ类射频发生器旨在与CF类，防除颤射频设备共同使用。射频发生器旨在当射频设备使用时耐受外部除颤类器的应用。
3、额定工作频率460.8kHz，输出方式为双极。
4、功能极限
▲4.1 静脉腔内射频消融（RFA）导管的功能极限
患者温度：10℃至130℃
▲4.2 静脉腔内射频闭合导管的功能极限：
4.2.1 患者温度：10℃至110℃
4.2.2 治疗、盐水或活体实验模式下的设备阻抗：25Ω-1000Ω
4.2.3 测量模式下的设备阻抗：≥10Ω
4.3如果射频发生器检测到一个参数超出功能极限范围，刻度显示在红色范围内。仪器同时：
4.3.1 停止射频治疗。
4.3.2 启动报警音频（对于温度或射频参数）或启动提示音频（对于阻抗参数）。
4.3.3 进入报警确认模式。
4.3.4 显示报警信息。
5、适用科室：适用于任何能开展静脉曲张手术的科室，尤其是血管外科，大外科，介入科和部分皮肤科等。
6、设备具备音频提示（含报警、状态提示等）和屏幕显示，音量可调节。
7、具备日期、时间、亮度、语言等常规设置功能。
8、治疗时间可设定，周期结束自动停止输出。
二、保修期：≥10年

