全自动核酸分子杂交仪技术参数

一、技术参数
1、采用导流杂交技术，杂交时间短，效率高；
2、高速热循环系统，先进热电制冷技术，快速升降温；
3、液晶屏显示，触控操作，人性化UI界面；
4、杂交自动化，一键启动，添加样本后，可自动完成杂交过程；
5、采用先进的压力平衡系统，节省杂交试剂的用量；
▲6、免费提供自动化判读软件，该软件为独立外置程序，支持安装部署在用户自备的外部计算机中；
▲7、样本容量：≥90人份
8、温度显示分辨率：0.1℃
9、温度控制精度：±0.5℃
10、升温速度：≥10.0℃/min
11、降温速度：≥5.2℃/min
▲12、实验时间：50~120分钟
13、排液速度：85±10ml/min
14、移液精度：500μL±15μL
15、交叉污染率：为零
16、液体残留量：为零
17、安全特性：
（1）瞬态过压类别：Ⅱ类；
（2）运行方式：连续24小时；
（3）污染等级：2级污染；
（4）属于普通型设备，不防浸液。
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