悬空灸灸疗仪技术参数
一、技术参数
1、产品适用范围：通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用作中医灸法悬空灸的灸疗工具。
2、双通道触摸显示屏，可以各单独控制灸器程序运行。

3、治疗温度：灸疗仪点燃艾柱3min后，在距离温度输出口6cm处，以中心点为圆心，在半径4cm的圆周上任取三点测试其温度，结果应不超过60℃。

4、灸疗仪应有定时装置，治疗时间范围为1min-60min，误差不大于±1min。

5、灸柱燃烧时间应≥20min，灸柱固定装置表面温度大于80℃。

6、手动旋转灸疗固定装置、支撑上半臂、支撑下半臂，且用数显角度尺测量其旋转角度。

7、按动升降按钮，观察灸疗仪支撑手臂是否可以升降，且将温度输出系统升到最高后，用直角尺测量起始位置到最高的位置垂直距离。

8、用高于60℃的热源靠近温度传感器装置时，听报警装置是否有警示声发出，且观察指示灯是否亮，同时灸柱固定装置自动移开。

▲9、安装了自动点火系统，操作更快捷、方便。

▲10、采用单项磁片阻尼支撑架，操作起来方便、准确、安全。

▲11、设置了滤烟系统，环保、卫生，更适合在医院操作应用。

▲12、明火，延续了传统悬空灸法的灸疗方式。
▲13、符合医保局对中医外治类项目作出的最新调整与要求。
▲14、产品匹配相应的艾灸治疗耗材，艾灸治疗耗材艾灸器有单独注册证，不套用仪器注册证。

二、保修期：≥3年

电针治疗仪技术参数

一、技术参数

1、额定输入功率：11VA。

2、输出通道：六路输出，独立可调。

3、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。

4、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。

5、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。

6、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。

7、输出模式：毫针、皮肤两种。

8、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。

9、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。

10、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。

11、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。

二、保修期：≥2年

