普外科等离子体手术系统技术参数及配置清单

一、技术参数
1、用于全部或部分肝叶切除手术；肝肿瘤微创手术；胆道手术；胰腺手术；肝移植手术；腹膜下肿瘤切除术；骨肿瘤及软组织止血消融手术等。
2、输入电源：交流220V,50Hz
▲3、工作频率：100KHz(最大浮动范围控制在±10KHZ内) 
4、输出功率:消融切割1:0-350档可调 ；消融切割2:0-300档可调(不同刀头具有不同范围)
；凝固止血：0-100档可调(不同刀头具有不同范围)
5、阻抗显示：阻抗显示为0-999,阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期(设置)的消融深度和治疗范围自动提示操作者。(在设备上有对应显示界面)
▲6、工作计时：0-99s 循环计时(在设备上有对应显示界面)
7、输入功耗：≤700W
8、输出功率：≤350W
▲9、按键式操作界面，采用VFD屏显示，主机IPX2防水设计
10、界面显示：阻抗、功率、时间显示；切割消融、止血凝固工作模式指示；刀头、脚踏、刀头连接、识别指示
▲11、能实现双极或多极切割、低温消融、凝固止血，微创安全可靠
12、三种工作模式，两种消融切割模式， 一种凝固止血模式
13、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头
14、一个治疗刀头能同时实现消融、切割、凝固止血功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦
▲15、治疗主机声音大小可调节
16、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态
17、能在连接好脚踏和手柄后，主机根据不同刀头自动设置默认功率/档位大小
18、能通过脚踏开关启动消融切割和凝固止血模式
19、刀头近场保护功能：主机自动侦测刀头触碰金属或刀头短路等异常情况并进行声音报警提示、停止功率输出，有效提高手术安全性
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