熏蒸治疗仪技术参数及配置清单
一、技术参数
1、单个蒸汽发生器锅体容积：≥6L；单个蒸汽发生器锅体正常加药量：≥4L。
2、通道数：≥2个治疗通道，可满足同时对两个患者进行治疗。
3、▲输入功率：≥3500VA。
4、蒸汽压力检测功能
(1)▲压力设置范围 20kPa～35kPa，步进为1kpa。
(2)设备具有检测蒸汽压力功能，并实时显示。
(3)具有超压保护功能，蒸汽压力＞45kPa 时，设备停止加热，并有声光提示。
5、熏蒸时间
(1)熏蒸时间定时范围应为1min～95min，步长为1min。
(2)治疗结束停止输出时，有声光提示。
6、熏蒸温度
(1)具有传感器检测皮肤温度及实时显示功能，且检测精度±1℃。
(2)具有超温警告功能，皮肤温度超过45℃时，设备有蜂鸣器声音提示。
7、安全保护功能
(1)设备具备两路独立超温保护功能。
(2)皮肤温度超过45℃时，第一路保护功能启动，停止加热，当皮肤温度降低到40℃以下后自动恢复加热。若第一路保护功能失效，皮肤温度升高到50℃时，第二路保护功能启动，切断加热器电源，并有声光提示。
8、设备具有防干烧功能，当蒸汽发生器内没有液体时不能加热，并有声光提示。
9、具有液位上限提示功能，液位超过最高液位线时，设备有声光提示。
10、锅体材质为食品级304不锈钢，加热锅体不产生有害物质，避免蒸汽参杂有害成分。
11、▲设备具有联网功能，能够查看设备联网状态。
12、至少具有普通和强弱两种不同的治疗模式，可根据不同病情患者需要选择适合的压力变化，提高疗效。
13、设备具备预热功能，预热温度设置范围 50℃～90℃，开始治疗前设备预热到设置温度并保持。
14、至少具有两种排液方式，即自动排液和手动排液。两种排液方式相互独立，灵活便捷，使用更方便。
15、配备三维万向旋转臂杆，连接360°旋转喷头，可全方位灵活调整熏蒸角度，确保精准聚焦熏蒸部位。
17、▲排水系统具有保护装置，避免设备移动过程中造成人体及设备的损伤。
18、▲标配双层过滤，可有效过滤液体杂质，减少锅体的清洁难度，延长蒸汽发生器的使用寿命。
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